MODYFIKACJA II

Formularz oferty

Sprawa: DAM-2416-24/2024

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa foteli do wlewów – 5 sztuk

Tabela 1. Parametry techniczne oferowanego urządzenia

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DANE TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA PRODUKTU | podać |  |
|  | TYP | podać |  |
|  | NR KATALOGOWY | podać |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA | podać |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU | podać |  |
| I | Fotel do wlewów | TAK, podać |  |
|  | Fotel wielofunkcyjny przeznaczony do podawania cytostatyków/preparatów w ramach leczenia biologicznego, z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia Trendelenburga | TAK, podać |  |
|  | Długość leża: 2130 mm (± 30 mm) Szerokość leża 600 mm (± 50 mm) lub leże o szerokości 650 mm oraz segment pleców o szerokości 665 mm lub poszerzony segment pleców o szerokości 730 mm | TAK, podać |  |
|  | Przewodowy panel sterowania regulujący: - Kąt nachylenia segmentu pleców, - Kąt nachylenia siedziska, - Wysokość, - Kąt nachylenia segmentu nożnego - Regulacja położenia podnóżka - Funkcja antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku, - Pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. - Pozycja horyzontalna uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z funkcjami: - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego sterowanie lub poprzez zwolnienie blokady w postaci przekręcanego mechanizmu blokującego lub poprzez przyłożenie kluczyka magnetycznego. - przycisk wyłączający sterowanie oznaczony np. STOP lub przycisk wyłączający sterowanie w kolorze czerwonym znajdujący się bezpośrednio pod krawędzią siedziska - sygnalizacja diodowa informująca o podłączeniu do sieci i/lub o pracy siłownika realizującego zadaną funkcję, - przycisk blokujący panel sterowania lub blokada panelu za pomocą kluczyka magnetycznego lub w postaci przekręcanego mechanizmu blokującego. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: min. 590 mm do 810 mm | TAK |  |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: – 17 0 (± 10 0) do + 70 0 (± 10 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego panelem centralnym | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie: 0d 0 0 do -17 0 (+/- 8o – tolerancja dotyczy parametru -17o) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego panelem centralnym | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym): 17 0 (± 10 0) (lub wartość dla kąta ujemnego -17° (± 10 0)) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych panelem centralnym | TAK |  |
|  | Fotel przejezdny, koła z centralną blokadą. Dźwignie blokady centralnej wyłącznie w narożnikach od strony pleców, umieszczone przy kołach. | TAK |  |
|  | Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju bez zawartości lateksu lub z tapicerką z przeszyciami jedynie na obrzeżach wykonanej ze sztucznej skóry bez zawartości lateksu i ftalanów, potwierdzone stosownym dokumentem. Do wyboru kolor tapicerki, min. 4 propozycje (podać). Segment nożny i siedziska tapicerowane jednoczęściowym pokryciem. Segment nożny wyposażony w tworzywowy podnóżek lub podnóżek z płyty typu HPL pokryty gumową osłoną, regulowany elektrycznie z funkcją przybliżenia lub oddalenia od pacjenta. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki. | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela kolumnowa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Tylna część segmentu osłonięta tworzywową pokrywą o gładkich powierzchniach lub tapicerowany, profilowany i poszerzany segment pleców osłonięty od tyłu płytą HPL. | TAK |  |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Dwa tworzywowe, wytłoczone w listwie odbojowej uchwyty do prowadzenia fotela, zlokalizowane przy segmencie pleców lub uchwyty tworzywowe lub metalowe do prowadzenia fotela – elementy zlokalizowane w segmencie oparcia pleców. - podłokietniki posiadające metalowe uchwyty na pilot przewodowy lub uchwyty na pilota zintegrowane z podstawą podłokietnika w formie wyfrezowanego oka do zawieszenia pilota w płycie HPL - osłona podłokietnika z tworzywa typu PCV – 2 szt. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w akumulator | TAK |  |
| II | Parametry techniczne punktowane | Punktacja |  |
| 1. | Leże oparte na min. 2 kolumnach o przekroju koła lub kolumnie o przekroju kwadratowym: | - Leże oparte na 2 kolumnach – 10 pkt - Leże oparte na ≥ 3 kolumnach – 0 pkt Leże oparte na kolumnie kwadratowej – 0 pkt. |  |
| 2. | Osłona kolumn i podstawy: | Podstawa wyposażona w osłonę na całej długości oraz osłony kolumn – 10 pkt Osłonięte tylko miejsca montażu kolumn – 0 pkt |  |
| 3 | Minimalne obciążenie robocze min. 180 kg | 180 kg – =200 kg – 0 pkt >200 – 10 pkt |  |
| 4 | Koła tworzywowe o średnicy min. 100 mm. | Średnica =100 mm – =140 mm – 0 pkt, >140 mm – 10 pkt. |  |
| 5 | Osobna sygnalizacja diodowa ładowania akumulatora | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

Zakres obejmuje dostawę:

Fotel do wlewów – 5 sztuk

Miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia: Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii

i Immunologii Klinicznej z Oddziałem Gastroenterologii Police

| WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – 2024. | TAK - podać |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | Szczegółowy zakres przeglądów urządzeń medycznych | Wypisać zakres |  |
| 7. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia e-mailem, faxem bądź telefonicznie na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 10. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 12. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 13. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | Podać właściwe |  |
| 15. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

- Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ………………..zł brutto, w tym:

- cena netto: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

| L.P. | Przedmiot zamówienia/ parametry | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto | Producent/ nr katalogowy bądź jego brak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Fotel do wlewów | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

- Deklaruję ponadto:

  - Termin gwarancji                                            	………………………………………….

  - Termin dostawy                                            	………………………………………….

  - Warunki płatności: 			przelew, 30 dni

- Załącznikami do niniejszego formularza są:

- Katalog, broszura informacyjna, instrukcja obsługi, karta charakterystyki, bądź inny dokument w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczony na język polski potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem wszystkich wyszczególnionych parametrów technicznych dla oferowanego produktu.

- Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego.

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)